## criteris valorables AUTOMATICS
Expendient: SJD 73/22 | LOT 2: SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF D'ALTA RESOLUCIÓ PER A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS AUTOMÀTICS
Nota: en la columna "Prestacions tècniques i funcionals " s'indica la característica que serà avaluada i a la columna "criteri d'avaluació" el valor màxim de puntuació d'aquest criteri; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
1,2 punts | 1-. Prestacions tècniques i funcionals | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Dada | Document | Índex | Explicació
0.5 | Major mida del monitor superior a la demanada | L'equip amb major mida de monitor obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.1 | Major mida de la pantalla tàctil superior a la demanada | L'equip amb major mida de pantalla tàctil obtindrà 0,1 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.1 | Major durada de la bateria fent-ne un ús continuat de l'equip (hores) | L'equip amb major hores de durada de la bateria fent-ne ús continuat obtindrà 0,1 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Sistema d'escalfador de gel eco de fàcil neteja i desinfecció incorporat en l'equip | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
4,55 punts | 2-. Modes de funcionament |  | Dada | Document | Índex | Explicació
0.2 | Mode B amb imatge harmònica de teixits en totes les sondes | SI - 0,2 Punts NO - 0 Punts
0.5 | Incorporarà harmònic de teixit per sostracció de pols, filtratge dinàmic i harmònic diferencial | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
0.1 | Mode B amb angulació de la imatge | SI - 0,1 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Imatge Dual dreta/esquerra i amunt/avall per realitzar comparacions completes de les estructures superficials quan aquestes són allargades, reduint el camp de la imatge | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.5 | Mode Doppler Color específic per detecció de fluxos de molt baixa velocitat, amb un alt nombre d'imatges per segon (frame rate), disponible en totes les sondes. | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Menor velocitat de flux detectada | L'equip amb menor velocitat obtindrà 0,25 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor menor: menor valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Major rang dinàmic superior al demanat | L'equip amb major rang dinàmic obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Major nombre d'imatges per segon, en mode de funcionament de màxima profunditat i màxima amplada de camp | L'equip amb major nombre d'imatges per segon, en mode de funcionament de màxima profunditat i màxima amplada de camp obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.75 | Major profunditat d'estudi superior a 40 cm | L'equip amb major profunditat d'estudi obtindrà 0,75 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Major rang de freqüències | L'equip amb major rang de freqüències obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.25 | Menor nivell sonor. Indiqueu el nivell sonor màxim | L'equip amb menor nivell de soroll obtindrà 0,25 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor menor: menor valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.25 | Imatge composta i panoràmica per tal d'augmentar la resolució lateral de la imatge | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0,5 punts | 3-. Configuració de sondes |  | Dada | Document | Índex | Explicació
0.25 | Possibilitat de seleccionar la freqüència de treball per sonda a elecció de l'usuari | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Certificat d'estanquitat completa de les sondes IPX7 | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
3,25 punts | 4-. Programari, tractament i emmagatzematge d'imatges |  | Dada | Document | Índex | Explicació
0.25 | Aplicacions per a transfontanelar | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.5 | Programari de reconeixement d'agulla per a realitzar puncions ecoguiades | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Capacitat d'adequar el focus de la imatge per a qualsevol profunditat | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Variació de la profunditat dels estudis de forma gradual utilitzant increments progressius | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Tractament de Mapa de colors en temps real i en imatge congelada | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.25 | Pictogrames de localització | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.75 | Major capacitat d'emmagatzematge d' imatges del disc dur intern iguals o superiors a 1TB | L'equip amb major capacitat d'emmagatzematge d'imatges del disc dur intern obtindrà 0,75 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Major nombre de canals digitals de processament | L'equip amb major nombre de canals digitals de processament obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0,5 punts | 5-. Integració |  | Dada | Document | Índex | Explicació
0.25 | Connectivitat wifi | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
0.25 | L’equipament suporta els següents serveis DICOM: | SI - 0,25 Punts NO - 0 Punts
DICOMWeb Services (Estàndard DICOM per a imatges mèdiques basades en protocol web)
QIDO-RS (Cerca d’objectes DICOM via web)
WADO-RS (Recuperació d’objectes DICOM via web)
STOW-RS (Enviament d’objectes DICOM via web)
Note on D8: Indicar si /no o la dada demanada
Note on E8: Indicar el document de la documentació aportada on es troba la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on F8: Indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) de la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on G8: Explicar el criteri sol·licitat en cas de que es demani específicament